## Sheet1
附件一：
▲参数 | 高精度精密烘箱（1套）
配置：主机1台；隔板2块；说明书1份；出厂证书1份
▲ | 材质：不锈钢内腔，不锈钢材质1.4301（ASTM 304）。箱体外部：压花不锈钢外列面，后部采用镀锌钢板;
体积：内腔体积为108升；宽高深560*480*400mm
▲ | 对流方式：自然对流
温度：
加热元件布置在四面冲压成型的U型槽，实现优异的四面加热；
新鲜空气进入箱体前预先在加热腔内预热，保证不影响箱体内的温度均一性；
▲ | 一个四线制Class DIN A PT100温度传感器；
▲ | 控温范围：高于环境温度5K～80℃，温度设置精度为0.1；
▲ | 双重过温保护：按照DIN 12 880，使用可自由调节的监测温度以及机械温度限制器TB进行电子温度监测；
设置点等待功能：保证只有所有测量点均达到温度后才开始计时保温时间；
操作方便性
▲ | 触摸屏控制的显示操作面板，所有参数均可以单手操作，方便易懂；
通过电子调节风门，来混合预热的新鲜空气。
数据记录
本清单中所列的参数如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。
箱体后部的以太网用于读取协议；
▲ | 数字计时器：在1分钟到99天23小时之间调节。
无需电脑连接，可以直接在触摸屏上实现三点温度校准功能。
▲ | 温度：可在操作面板上选择任意三点进行温度校准。
报警
▲ | 可设定的温度过高报警和超过箱体最大设定温度10度的报警。
雪花制冰机（1台）
一、配置清单：
进水管1 根
出水管1 根
电源线（10Amp）1 根
冰铲（塑料）1 把
操作维护手册原件1 份
安装脚4个
二、技术参数
1.意大利全进口雪花冰机*
▲ | 2.雪花冰最大日产冰量达到120kg。
▲ | 3.内置储冰箱储冰量达到30Kg。
▲ | 4.雪花冰含水量约25%
5.电子运行控制，带有自检的外部指示灯*，
▲ | 6.可以最快的检测运行故障，及时发出警示。
·水箱水位检测保护
·冰钻转向保护
·冷凝温度过高保护
·制冷量不足保护
7.前进前出风设计，减少安装空间。
8.内置Xsafe杀菌净化装置
▲ | 9.水系统接触塑料部件内含有银离子抑菌成份，有效抑制细菌滋生。*
▲ | 10.不锈钢外壳经久耐用。
11.倾斜的取冰口方便使用。*
12.环保型冷媒R134A。
13.欧盟CE认证
液氮罐（1套）
▲ | 1 最大可贮存样品（2ml冻存管）≥3000个
2 每个冻存管提桶冻存盒数≤5个
▲ | 3 每盒冻存管数（100格/盒）≥100
▲ | 4 冻存管提桶数量：≥6个
▲ | 5 几何容积：L≥95
6 口径：216±2mm
7 外径：681±5mm
8 高度：825±10mm
9 空重≤44KG
▲ | 10 静态液氮日蒸发量≤0.94L
▲ | 11 静态液氮保存期≥101天
▲ | 12 材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺；
▲ | 13 配置智能监测系统：罐内温度和罐内液位高度实时测量，并发送报警信息；
13.1 温度传感器：Pt100，测量范围：-200℃～50℃；
13.2 液位传感器：电容传感器，测量精度：1mm；
13.3 液位传感器测量范围：罐体底部到顶部，测量误差±10mm；
13.4 无须外接电源，实时显示温度、液位数据，通过中继器发送信息到云服务器，可通过短信、邮件、APP实时发出报警信息；
14 标配双锁锁盖，方便多人管理样本，确保样本安全；
15 可选配运输小车，方便室内移动；
16 检测报告：提供该型号或同系列型号的第三方检测机构出具的《检验报告》（复印件加盖制造商公章），出具检测报告的第三方检测机构需具备CNAS认可的检测能力范围：液氮生物容器、大口径液氮容器、真空绝热深冷设备等。
17 证书：提供该型号或同系列型号的第三方认证机构出具的CE证书（复印件加盖制造商公章）。
备注：本清单中所列的参数如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。