广东省人民医伟伦楼病理科工业高拍仪采购项目需求

- 项目名称

伟伦楼病理科工业高拍仪采购项目

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业高拍仪 | 1 | 台 | 详见“三”技术参数 |

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能配置说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 工业高拍仪 | 一、2000W分辨率读码器-无镜头 - 条码类别：一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF14, ITF25, Matrix 25,MSI,China Post,Code 11等，二维码:QR Code,Data Matrix等，堆叠码:PDF417等 - 最大处理帧率：20 fps - 最大读取速度：36个码/秒 - 分辨率：5440 × 3648 - 曝光时间：16 μs ~ 500 ms - 通讯协议：SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,Ethernet/IP,MELSEC,Fins,ModBus,SLMP,UDP - IP防护等级：IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) 二、2500万分辨率，C接口镜头 - 焦距：16 mm - F数：F2.4 ~ F16 - 像面尺寸：Φ19.3 mm(1.2") - 畸变：0.07% - 最近摄距：0.1 m - 视场角：D(19.30mm):61.61°、H(14.60mm):48.82°、V(12.63mm):42.89° - 光圈控制：手动 - 聚焦控制：手动 - 滤镜螺纹：M40.5×0.5 - 接口类型：C-Mount - 法兰后焦：17.526 mm 三、工业相机支架 - 底座尺寸：420*320mm - 支架高度：600MM 手柄相机夹：有 四、其他 - 配件：玻片分片、蜡块及玻片归档工作站软件 - 实现接入智能读码器设备，自动识别玻片标签的二维码进行批量分片操作； - 支持蜡块、玻片和纸质资料的归档存储，记录蜡块、玻片和纸质资料的位置信息； - 实现批量识别蜡块和玻片并进行归档； - 支持对归档进行特殊备注，可批量备注； - 接口定制开发:读码器应支持接口定制开发，能够根据用户的具体需求提供个性化的接口解决方案;定制开发的接口应具备高效的数据传输能力，能够满足高频率读码和数据处理的需求 - 对接调试:需提供专业的对接调试团队，负责将2000W分辨率读码器-无镜头、2500万分辨率，C接口镜头、工业相机支架组装成智能读码器，与用户系统的对接调试工作。调试过程中应确保读码器与系统之间的数据交互无误。 对接调试应包括对读码器性能的全面测试，确保其在实际应用中的稳定性和可靠性。 |

- 项目工期及实施要求

自采购人首次通知乙方（中标人）供货之日起，60天内完成本项目的安装、调试及交付工作。

- 商务要求

- 投标人或系统厂家具有近三年以来，不低于3家三级甲等医院的病理科信息化项目在广东省内的建设经验，提供合同（复印件加盖公章，原件备查）及验收凭证等相关照片为证；

- 培训及售后服务要求:系统免费保修2年；保修期内无偿维护系统的正常运转，无偿提供软硬件的更换、修理；接到客户服务通知后，不能远程或电话解决的，4小时内到达现场，24小时内解决。

- 提供详细的培训及售后服务计划；

- 在广东省内有常驻服务机构；

- 交货期：签订合同后60天内，完成安装验收；

- 交货地点：广东省人民医院

- 保修要求

软硬件维护期从合同标的验收合格之日算起，软件期限为24个月，硬件期限为36个月，在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，硬件的维护报价不超过合同硬件部分金额的3%。软件的维护报价不超过合同软件部分金额的5%。