放射科小型机服务器维修服务需求书

- 项目名称

项目名称：放射科小型机服务器维修服务

- 项目背景

现有日立影像存储服务器已使用十余年，硬件严重老化。目前设备突发故障无法启动，导致历史医学影像资料无法调取与导出，出现历史数据缺失问题，严重影响医疗数据完整性及日常诊疗工作。

为尽快排除故障、恢复设备正常运行，保障医疗影像数据的完整规范管理与正常查阅，现需采购该存储服务的紧急维修服务。

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立存储小型机维修 设备型号：HUS110 SN:85001371 | 详见4.1章节 | 1台 |

故障设备存放位置：放射科机房内

- 详细服务要求

4.1 日立小型机存储服务要求

| 序号 | 服务类别 | 服务要求与实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 故障诊断 | 供应商接院方维修通知后1小时内工程师抵达现场，在工程师到场后 2 小时内完成硬件及系统的全面故障诊断，定位故障点（含主板、CPU、内存、硬盘、RAID 控制器、电源、HBA 卡、固件、系统日志等），并形成《故障诊断报告》交付院方。 |
| 2 | 硬件维修与更换 | 针对诊断确认的故障部件，严格按日立原厂规范进行维修或更换。更换部件须为原厂正品，性能不低于原设备配置；涉及硬盘、RAID 卡、电源、主板、内存等关键部件须提供部件来源证明。 |
| 3 | 系统与软件恢复 | 恢复日立存储服务器的操作系统、存储管理软件、RAID 配置、LUN 映射、卷组配置、访问控制策略等，恢复后须保证原有 DICOM 影像存储路径、用户权限及业务系统挂载方式与原环境一致。 |
| 4 | 历史医学影像数据恢复 | 采用专业数据恢复手段恢复因设备故障丢失的历史 DICOM 医学影像数据；可恢复数据量不低于院方原始可识别数据量的 99.5%（以可正常调取、可导出、可阅读为标准），恢复后须进行数据完整性、一致性校验并出具校验报告。 |
| 5 | 数据迁移与备份 | 维修过程涉及的数据迁移须提交迁移方案与备份策略，确保迁移过程数据零丢失；维修完成后须提供一次完整的历史数据备份，备份介质与备份文件均归属院方。 |
| 6 | 维修周期 | 自院方授权之日起，一般故障 2个自然日内修复；重大故障 3 个自然日内修复；因备件采购等特殊原因无法按期修复的，须书面告知院方并协商解决方案。 |
| 7 | 备件保障 | 供应商应建立日立存储常用备件库，确保硬盘、RAID 卡、电源、控制器电池等关键部件可在 24 小时内调配到位，紧急情况须启动空运等加急物流。 |
| 8 | 维修过程文档 | 维修过程须如实记录《维修工单》《部件更换清单》《固件/软件版本变更记录》《测试记录》等，维修结束 5 个工作日内向院方提交完整《维修服务报告》（纸质+电子版）。 |
| 9 | 维修后验证与验收 | 维修完成后须进行不少于 72 小时连续运行稳定性测试、性能基线测试、数据可调取/可导出验证测试，全部通过后方可提请院方验收；验收不合格的，供应商须继续整改直至合格，相关费用由供应商自行承担。 |

- 项目工期及实施要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目实施过程控制 | 全程在放射科非诊疗时段（夜间/周末）开展维修，避免影响门诊、住院常规拍片阅片业务；施工前报备院方医务科、信息科，制定停机应急预案。 |
|  | 项目实施过程文档管理 | 提供各个阶段过程文档类别、文档管理措施等。 |
|  | 项目实施组织架构 | 提供项目组织架构、职责分工、参与成员能力等内容。 |
|  | 项目实施进度安排 | 提供实施进度计划和控制措施，确保按期完成 |
|  | 项目安装过程安排 | 提供存储停机维修、数据迁移、系统复原专项实施方案，包含服务技术能力和服务质量及服务保证措施。 |
|  | 项目验收安排 | 单独出具《日立存储维修验收方案》，含硬件验收、系统验收、数据完整性验收三大模块；验收后项目文档交付方案。 |
|  | 项目培训安排 | 提供完善培训方案。 |

- 维修现场实施管理要求

| 序号 | 服务要求 |
| --- | --- |
|  | (一)乙方所有进场工程师须提供身份证、认证资质，遵守医院信息安全、患者隐私管理规定。 (二)维修作业前提交停机操作申请，与信息科确认业务空档期，制定停机应急预案，最小化临床影响。 |
|  | (一)维修全程做好患者隐私保护，严禁拷贝、外传院内任何患者影像、病历数据，签订医疗数据保密协议。 (二)维修过程产生的临时数据，验收完成后立即彻底销毁，提供销毁记录。 |
|  | (一)乙方自备所有维修工具、检测设备、备用存储介质，院方不提供任何备件。 (二)施工产生的废旧故障配件由乙方统一回收带走，现场清洁复原。 |
|  | (一)维修期间若临床急需调取历史影像，乙方需提供临时应急调取方案，保障医疗业务不中断。 |

- 保修要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商售后服务承诺函 | 供应商需承诺提供1年整机保修服务。 |
|  | 供应商服务标准 | - 7x24小时技术支持及专属群。 - 紧急故障15分钟响应，2小时内提出解决方案；一般故障30分钟响应，4小时内解决。 - 紧急故障报修后1小时内工程师到场，12小时内无法排除故障则提供同性能备用设备替换。备用存储设备免费提供，运输、部署、调试费用由乙方承担。 - 每次现场服务后3个工作日内提交《故障处理报告》。 |
|  | 定期深度巡检（每季度一次） | - 检查硬件健康、系统日志、软件版本、安全基线、性能基线。 - 巡检后3个工作日内提交《深度巡检报告》（含异常项、风险等级、整改计划）。 |
|  | 培训标准 | 供应商需承诺提供不少于1天、不少于3人的工程师运维实操等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。 培训内容：日立HUS110存储硬件巡检、RAID阵列管理、DICOM存储路径配置、故障告警识别、磁盘故障应急处置、影像数据备份导出操作、存储日常运维流程。 讲师须具备原厂认证讲师资质，提供课件、实验手册。 |

- 合同付款方式

1、合同签订后，甲方收到乙方开具相应的金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的40%，共计人民币元(大写：人民币元整)。

2、验收通过后，乙方提供运维服务签字报告，甲方收到乙方开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的60%。

- 现场勘察事项

1、设备存放地点：广东省人民医院伟伦楼2楼放射科机房内（广州市越秀区中山二路106号）。

2．现场勘察时间：2026年7月28日 上午，请各公司代表自行前住，按通知时间准时集中。

3.联系人：黄老师，联系电话：13609084184。